Заведующему кафедры ТЭ

Игнатову   Александру Николаевичу   ignatov.te@gmail.com

Копия: преподавателю Кабановой Лидии Федоровне lfkabanova@mail.ru

Отчет

по включению прибора АНИОН-4100 в компьютерную систему измерения кафедры ТЭ.

адрес отчета : http://www.shabronov.narod.ru/temp/anion_4100/otchet_anion_4100_kom272.doc

В период  30-10-2013 по 12-11-2013 в помещении 272 кафедры ТЭ были проведены ниже перечисленные  работы по включению прибора АНИОН-4100:

- Прибор установлен на рабочее место, определенное преподавателем Кабановой Л.Ф, см фото.

- Прибор АНИОН-4100  подключен к компьютеру, и может работать в ручном и автоматическом  режиме.

- Адрес видео демонстрации работы компьютерного автоматического режима измерения  на примере  контроля уровня концентрации  10% NaCl  в H20(раствора поваернной соли в воде)

http://video.yandex.ru/users/shabronov/view/14/

- Установленный компьютер, подключен к локальной сети кафедры и имеет доступ в интернет;

- Программное обеспечение  прибора АНИОН работает в операционной среде Windows-XP.7(8) и допускает возможность удаленного управления измерением.

- Иммеются библиотеки DLL для программного использования прибора в графических средах управления, например LabVIEV  , TRACE MODE или им аналогичные.

- Адрес архива программного обеспечения АНИОН-4100       http://yadi.sk/d/Fj4OaH1qCKzVj

- Адрес сканированой документации на прибор АНИОН-4100  http://yadi.sk/d/i6gjSpQBCKzQN

- Адрес производителя АНИОН-4100    http://www.anion.nsk.su/catalog/phmeter/4100/

Выводы:

- Прибор готов к работе в  режиме измерения кондуктометрического канала, согласно комплектации поставки;

- Имеется один датчик УЭП и Т (ДКВ) с арматурой из фторопласта 4 для работы в агрессивных средах. Дополнительные датчики приобретаются отдельно.  Адрес: http://www.izmteh.ru/

- Прибор проверен на растворе NaCl в H2O и показал требуемую точность;

- Рекомендуется для учебного процесса использовать компьютер и получать данные удаленноh. Фиксировать данные экспериментов на компьютере.

- Корпус и управляющие кнопки прибора АНИОН-4100 не соответствуют требованиям по надежности и "вандало-устойчивости"  для учебного процесса.

- Для надежнсй и долговременной работы желательно приобор АНИОН-4100 отнести  от компьютера и поместить в корпус, недоступный для студентов. Оставить только возможность работы с электродами в растворах.

Подготовлено 12 ноября 2013 года.

Инженер кафедры ТЭ.

Шабронов Андрей Анатольевич

Тс. +7 – 913-905-8839

Email   shabronov@ngs.ru