Название:        Пример отчетности и контроля для счетчика СЭТ-04ТМ

Адрес документа: http://shabronov_s2.dyn-dns.ru/temp/otchet_cet72/otchet_cet72.doc   инд. 2-53-1  уст. 2018-4-2

Постановка задачи:

- Один уважаемый работник, органа надзора за учетом электроэнергии в одной организации устно заявил о том, «что счетчики обнуляются». В этом документе обозначим его имя инициалами О.В.

- Это утверждение  было сделано со слов  дежурного, который считывал показания счетчика. И затем записывал показания в журнал.

- Проведем анализ ситуации, имея в наличии доступ к данному счетчику с помощью штатного конфигуратора

Информация от счетчика.

- Исследуемый период – 18..22-7-2014   счетчик СЭТ-4ТМ-02м  сетевой адрес 72

- Считываем профиль мощности за указанный период: Ниже сканы данных по суткам.

- Считываем  журнал событий :

Счетчик электрической энергии СЭТ-4ТМ.02М.11

Версия ПО верхнего уровня               v 25.11.11

Системное время                         23.07.14 9:43:19

Время счетчика                          23.07.14 6:47:10,  Зима

Серийный номер счетчика                 0812138072

Дата изготовления счетчика              25 12 13

Сетевой адрес счетчика                  72

Расширенный сетевой адрес               0812138072

Место установки счетчика                п7_резерв

Версия программного обеспечения         03.17.39

Температура счетчика                    33 °C

Коэффициент трансформации по напряжению 1

Коэффициент трансформации по току       40

Текущий коэффициент трансформации       40

Класс точности активной энергии         0.5

Класс точности реактивной энергии       1.0

Номинальное напряжение                  120...230 В В

Номинальный ток                         5 А (10 А) А

Постоянная счетчика                     1250 имп/кВт*ч (имп/квар*ч)

Температурный диапазон                  - 40 °С

Число направлений                       2

Количество фаз счетчика                 3

Число периодов усреднения

вспомогательных параметров           50

Профиль №  1

Длительность срезов                     30 минут

Начало текущего среза                   23.07.14 06:30:00

Адрес текущего среза                    6B 08  h

Профиль мощности с учетом потерь        Нет

Профиль №  2

Длительность срезов                     3 минуты

Начало текущего среза                   23.07.14 06:45:00

Адрес текущего среза                    ED 68  h

переполнение

Профиль мощности с учетом потерь        Нет

Профиль №  3

Длительность срезов                     60 минут

Начало текущего среза                   23.07.14 06:00:00

Адрес текущего среза                    47 58  h

Профиль мощности с учетом потерь        Нет

Разрешить помечать недостоверные срезы  Да

Многотарифный режим работы тарификатора Да

Однонаправленный режим

учета (по модулю)                    Нет

Слово состояния:                        Нет сообщений

============================================================

Мгновенные данные	Фаза1	Фаза2	Фаза3	Сумма фаз

P, Вт			22,16	39,02	54,92	116,10

Q, вар			-141,30	-163,66	-112,48	-417,44

S, ВА			141,57	171,07	127,63	436,88

Cos			0,14	0,24	0,44	0,27

Угол, град.		278,91	283,41	296,02	285,54

I, мА			620,66	749,11	561,90

Ki, %			458,22	212,34	372,50

K0i, %			49,69	49,69	49,69

K2i, %			21,37	21,37	21,37

Uф, В			228,47	228,80	227,84

Uфу,В			228,83	229,03	228,00

Kuф, %			1,25	0,97	1,28

Kuфу, %			2,01	1,76	1,36

Uмф, В			395,74	395,38	393,76

Uмфу, В			396,79	396,37	394,75

Kuмф, %			0,82	0,78	0,88

Kuмфу, %		0,97	1,35	1,49

U1(1), В		395,30	395,30	395,30

U1(1)у, В		396,39	396,39	396,39

K0u, %			0,17	0,17	0,17

K0uу, %			0,17	0,17	0,17

K2u, %			0,30	0,30	0,30

K2uу, %			0,31	0,31	0,31

F, Гц			50,00	50,00	50,00

Fу, Гц			50,01	50,01	50,01

P потерь, Вт		0,01	0,01	0,01	0,03

Q потерь, вар		0,01	0,01	0,01	0,03

t, °С			33 °C	33 °C	33 °C

============================================================

============================================================

Журналы событий

Выключение/включение счетчика

Время выключения                 Время включения

06.06.14 15:16:24   Пт           09.06.14 12:24:38   Пн

03.06.14 14:50:42   Вт           06.06.14 15:10:43   Пт

27.01.14 14:35:24   Пн           31.05.14 08:03:09   Сб

27.01.14 14:34:23   Пн           27.01.14 14:34:24   Пн

27.01.14 14:33:00   Пн           27.01.14 14:33:01   Пн

27.01.14 14:31:39   Пн           27.01.14 14:31:40   Пн

27.01.14 14:30:17   Пн           27.01.14 14:30:18   Пн

27.01.14 14:23:52   Пн           27.01.14 14:23:53   Пн

27.01.14 14:22:59   Пн           27.01.14 14:23:00   Пн

27.01.14 14:22:11   Пн           27.01.14 14:22:12   Пн

- Считываем режим настройки индикации

Вывод.

- Принудительных отключений счетчика от измерений не зафиксировано. Т.е. счетчик все время измерял.

- За контрольный период 4суток имелись периоды   более 8 часов с отсутствием нагрузки.

- Общий суммарный расход соответствует суточному прибавлению.

- Нагрузка имеет ярко выраженный периодичный режим работы.

- Режим индикации не настроен на какой-либо один выбранный параметр постоянной индикации.

- Любое нажатие клавиш выбора индикации переведет в следующий вариант индикации. И в нем останется!

- Нет никаких свидетельств о нарушении работы счетчика и его обнуления.

- Есть устное утверждение без доказательной базы. Как говориться – «слово к делу не подошьёш»

Предложения для предотвращения подобных ситуаций.

- Дежурному персоналу фотографировать на сотовый телефон табло счетчиков, а не записывать просто цифры;

- Ответственному за учет (О.В.) фотографии проверять. Сравнивать  с данными по конфигуратору.  И только затем заносить в журнал учета электроэнергии.

- Установить принудительную индикацию, только одного параметра данных. Т.е. таким образом, при любом нажатии клавиш индикации,  через определенный период будут индицироваться выбранный параметр.  Вероятная причина заявления об «обнулении» выделена в разделе выводов.

Подготовил – 23-7-2014  Шабронов Андрей Анатольевич тс.+7 - 913-905-8839 shabronov@ngs.ru